光電容積脈波から得た血管指標は、術中の後負荷指標となりうるか

研究0・研究1b の結果と、指標の変更

長崎県五島中央病院麻酔科　川副靖晃　　2026年9月7日

# 1.　明らかにしたいこと

周術期に後負荷を評価しようとすると、動脈ラインと心拍出量モニタが要り、侵襲と費用が伴う。一方で光電容積脈波（photoplethysmography：PPG）は全身麻酔症例のほぼ全例で既に連続記録されている。麻酔中にこの波形が刻々と形を変えることに着目した。ここから血管の情報を取り出せれば、非侵襲かつ追加装置なしで後負荷を連続的に監視でき、さらに脈波伝播時間（pulse wave transit time：PWTT）法による心拍出量推定、すなわち esCCO の改善にもつながりうる。これが大きな狙いである。

明らかにしたいことは三段階ある。第一に、指標が実機の波形で安定して測れるか。第二に、それが術中の血管状態を反映するか。第三に、その情報で心拍出量推定が改善するか。この三段階を、公開データベースによる後ろ向き検討から前向き検証へと順に進める計画である。

8月30日の報告からの変更点は、第一段階と第二段階で用いる指標を変えたことである。当時は脈波分解（pulse decomposition analysis：PDA）― 一拍を前進波と反射波の重ね合わせとしてモデル化し、スティフネス指標（SI）と反射指標（RI）を得る方法 ― を用いていた。これを、波形上の特徴点（fiducial point）から直接測る方法に変えた。根拠は第2節と第3節に述べる。

表1　研究の全体像

|  | 問い | 対象 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究1 | 血管指標は PWTT の変化を説明するか | VitalDB 862例 | 完了。投稿準備中 |
| 研究1b | その陰性は前駆出期に隠されていないか | VitalDB・動脈圧波形 | 完了。隠されていなかった |
| 研究0 | 指標は測りたい量を測れているか | 仮想被験者 4,374名 | 完了。分解法は測れておらず、特徴点法は測れていた |
| 研究1c | 指標は急性の血管トーヌス変化を捉えるか | VitalDB・昇圧薬159例 | C-2 完了。C-1 は事前指定の凍結後 |
| 研究2 | 生波形なら特徴点は同定できるか | 自施設10例 | 着手条件を満たした。計画段階 |
| 研究3 | 心拍出量推定は改善するか | 多施設・熱希釈参照 | 最終段階 |

# 2.　前回の報告以降に確定したこと

三つある。いずれも参照心拍出量を用いない解析である。

## (1)　前回「最優先」とした問いは決着した ― 前駆出期には隠されていなかった

8月30日の報告では、研究1の陰性が前駆出期（pre-ejection period：PEP）によって隠されている可能性を最優先の問いとした。PWTT は前駆出期と動脈伝播時間の和であり、両者が逆向きに動けば互いを打ち消してしまうからである。VitalDB には橈骨動脈圧が同時記録されているので、そこから前駆出期を含まない末梢動脈区間（橈骨から指尖まで）を取り出し、直接確かめた。

表2　症例内の相対変化どうしの回帰（862例・161,737ウィンドウ）

| 被説明変数 | 説明変数 | 決定係数 r² |
| --- | --- | --- |
| Δ(T2−T1)%（橈骨→指尖。前駆出期を含まない） | ΔT%（分解由来の血管指標） | 0.008 |
| ΔPWTT%（比較） | ΔT% | −0.053 |

前者は後者より大きくない。むしろ小さい。前駆出期を完全に除いた純粋な末梢動脈区間でも、血管指標は説明しなかった。研究1の陰性は前駆出期による見かけのものではない。動脈圧波形から作った指標（拡張期下降の時定数と最大上昇速度）で説明しても r² = 0.015 で、PPG の測定限界ではなく、その手前の問題であることが分かった。

## (2)　指標そのものが、測りたい量を測れていなかった（研究0）

これは前回の報告後に新しく行った検討である。Charlton らが公開している動脈網の数値モデルの出力（仮想被験者 4,374名。補足B）を用いた。仮想被験者なので、大動脈脈波伝播速度も末梢血管抵抗も真値が既知である。年齢層ごとの順位相関で、6層すべてが予測の向きかつ中央値 |ρ| ≥ 0.30 を満たせば成立と、解析前に決めて凍結した。

表3　年齢層内 Spearman 順位相関の中央値

| 指標の作り方 | ΔT × 大動脈脈波伝播速度 | RI × 末梢血管抵抗 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分解法（PDA） | 0.167 | 0.354 | 不成立 |
| 特徴点法（同じ波形） | 0.710 | 0.504 | 成立 |
| 早期振幅比 Am_b/Am_p1 | 0.836 | — | 成立 |
| モデル出力の脈波伝播時間（陽性対照） | 0.571 | — | 合格 |

同じ被験者・同じ波形・同じ判定基準で、測り方を変えるだけで相関が4倍以上になる。問題は波形の側ではなく、波形から量を取り出す方法の側にあった。三通りに確かめている。実装の問題ではないこと（文献5本を精読して作り直しても同じ）、基底関数の選び方の問題ではないこと（12通りの総当たりでも最良 0.56）、文献の条件そのままでも同じであること（6本の初期値・境界・制約・目的関数を全文から起こして再現しても ΔT は最良 0.578）。

## (3)　実機の波形で同定できるのは、早期振幅比だけだった

理想波形で成立しても実機で通用するとは限らない。VitalDB の麻酔中モニタ波形20例・5,655ウィンドウで確かめた。基準（指標が計算できた割合が症例中央値で 0.70 以上、かつ隣のウィンドウとの再現性が 0.30 以上）も先に固定した。

表4　実機のモニタ波形での同定性（症例中央値）

| 指標 | 同定率 | ウィンドウ間の再現性 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特徴点法の ΔT | 0.67 | 0.64 | 同定できない |
| 早期振幅比 Am_b/Am_p1 | 0.95 | 0.36 | 同定できる |
| PWTT（陽性対照） | — | 0.80 | 合格 |

特徴点法の ΔT が基準を満たさなかった理由は明快で、平均拍の34%で拡張期ピークが定義できなかったからである（重複切痕も下降脚の変曲点も無い波形）。麻酔中は血管が拡張して切痕が消えやすく、モニタの帯域制限も効く。どちらが主因かは、この検討では分けられない。早期振幅比は拍の上昇脚だけを使うので、切痕が無くても計算できる（補足C）。

# 3.　わかったこと

(1)　研究1の陰性は、測定の失敗でも前駆出期による見かけでもなく、指標の作り方に由来していた。分解法が返す量は、真値が既知のデータで血管の量を追わなかった。同じ波形から特徴点で測れば追った。

(2)　ただし文献の報告と矛盾はしない。文献が分解法について評価していたのは、当てはまりの良さ・雑音や体動への頑健性・切痕が無くても値が返ること、の三点である。この三点は我々のデータでも再現した（実機で分解由来の値は同定率がほぼ 1.00 に対し特徴点法は 0.61。拡張期ピークが定義できないウィンドウでも隣のウィンドウと再現する）。我々が落としたのは「年齢層内で真値と順位が一致するか」という、これらの論文がそのままの形では評価していない項目である。当てはまりの良さは、この種の失敗を原理的に検出できない。実際、成分を増やすと当てはめ誤差は下がるのに、真値との相関は下がった。

(3)　方針を変えた。分解法で血管指標を作る方針は取らない。主指標候補を早期振幅比 Am_b/Am_p1（補足C）に切り替えた。真値のあるデータで最も良く（0.836）、実機で同定できる唯一の指標である。論文には「分解法が誤っている」とは書かない。分解由来の量と特徴点由来の量は別の量であり（Goswami 2010 が数式で示している）、この問いでは後者のみが真値と相関した、と書く。

(4)　「使えない」の意味は限定して書く。分解由来の ΔT は何も測っていないのではない。脈波伝播速度に対する感度はある（振った6因子のうち主効果が最大で、6層すべてが予測の向き）。できないのは同じ年齢の2人を血管の硬さで順序づけることである。これは esCCO の較正定数の補正が必要とすることそのもので、較正定数には既に年齢と体格が入っているため、年齢で説明できる情報を足しても補正にはならない。

# 4.　次の一手

|  | やること | 内容 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究1の原稿を仕上げて投稿する | 解析はすべて終わっている。残りは投稿体裁・英文校正・利益相反申告 | 〜2026年10月 |
| 2 | 早期振幅比で前提検証をやり直す（探索的） | 実機で基準を満たしたのはこの指標だけである。設計は結果を見る前に凍結済み。研究1と同一の862例・同一のウィンドウを使うので、追加のデータ取得は要らない | 1と並行 |
| 3 | 研究1c C-1（昇圧薬の用量ステップ） | フェニレフリンの用量変更を自然実験として使う。事前指定を凍結してから実施する | 2026年10〜12月 |
| 4 | 研究2（生波形）の計画と倫理申請 | モニタの信号処理を経ていない波形で特徴点が同定できるかを自施設10例で見る。設計に「同じ患者の生波形とモニタ波形で波形型の分布を比べる」を入れ、信号処理の影響と麻酔下の生理を分ける | 2027年〜 |

研究3の一次仮説は、研究1c C-1 の結果を見てから決める。

# 5.　ご相談したい点

1点目は、研究2（自施設10例・生波形の取得）の倫理申請を進めてよいかについて。第2節(3)のとおり、麻酔中のモニタ波形では平均拍の34%で拡張期ピークが失われている。これが信号処理によるのか麻酔下の血管拡張によるのかは、同じ患者で生波形とモニタ波形の両方を記録しない限り分けられない。公開されている生波形データベースを調べたが、いずれも健常成人の安静時または運動後で、この問いには使えない。

2点目は、研究1の投稿先について。掲載料が発生しない誌を優先して Physiological Measurement を第一候補としているが、麻酔科領域の誌に出すべきかご意見を伺いたい。

3点目は、研究3を前向き多施設で立てる場合の連携先について。熱希釈心拍出量を参照とする必要があるが、当院ではその機会がない。ただし一次仮説は C-1 の結果を見てから決めるため、当面は連携先の当たりをつける段階にとどまる。

補　足

# A.　VitalDB とは

ソウル大学校病院で手術を受けた患者の周術期生体信号を匿名化して公開したデータベース。2022年に Scientific Data 誌で公表され、登録すれば無償で使える。周術期の高分解能波形が大規模に公開されている、事実上唯一の資源である。

6,388症例、486,449トラック、196種類の信号。心電図・PPG・観血動脈圧を同一の変換器から 500 Hz で同期記録しており、拍単位の時間解析ができる。麻酔器・輸液ポンプ・心拍出量モニタの記録と、臨床情報74項目が併存する。

制約が二つある。第一に、PPG はベッドサイドモニタの表示用出力であり、フィルタ仕様は非公開で、直流成分は復元できない（0〜100 の表示スケール）。第二に、心拍出量の参照値は解析コホート862例中846例が FloTrac 系で、動脈圧波形から算出されるため血管に関わる仮説に対して独立でない。肺動脈カテーテルの熱希釈は65症例あるが、PPG を含む波形3点が揃うのは5例のみである。このため本研究では、参照心拍出量を用いない解析を主としている。

# B.　研究0 で用いた仮想被験者データ（PWDB）とは

Charlton らが 2019年に公表した動脈網の一次元流体モデルの出力である（Am J Physiol Heart Circ Physiol。Zenodo で無償公開）。年齢6段階（25〜75歳・10歳刻み）に対し、大動脈径・心拍数・駆出時間・平均血圧・脈波伝播速度・1回拍出量の6因子を系統的に振った仮想被験者 4,374名分の波形が入っている。大動脈・頸動脈・上腕・橈骨・指尖・大腿の圧・流速・断面積と、指尖の光電容積脈波が出力される。

この資源の価値は、指尖の PPG と、その被験者の大動脈脈波伝播速度・末梢血管抵抗の真値が同時に得られることにある。実測データでは真値が得られないので、指標が何を測っているかはここでしか確かめられない。

限界も明確である。一次元流体モデルなので光学的な要素（組織での光散乱、静脈成分、拍動しない成分）が入っていない。雑音がなく、1拍のみで、体動もない。健常な加齢のモデルであり、疾患・麻酔・血管作動薬は含まれない。したがってここで成立したことが実機で成立するとは限らず、逆も言えない。この点は結果の解釈に必ず添えている。

なお原著は従来の特徴点法由来の指標を大動脈脈波伝播速度と対比しており、分解法由来の SI・RI でこれを行った報告は無い。

# C.　早期振幅比 Am_b/Am_p1 とは

Hellqvist らが 2024年に提案した指標である（Front Cardiovasc Med 11:1350726、33名）。拍の上昇脚だけを使い、頂点より後ろ（重複切痕・拡張期ピーク・下降脚）は一切使わない。

・b ― 脈波の2次微分の最初の谷。上昇脚の途中で、上がる勢いに最も強く制動がかかる時刻である。

・p1 ― 脈波の1次微分が最初の山をつけた後、下り始める直線部分に接線を引き、その接線が 0 と交わる時刻。収縮期ピークに相当する点で、重複切痕の無い波形でも一意に決まる。

・早期振幅比 ― この2時刻における脈波の高さの比 y(b) ÷ y(p1)。どちらも上昇脚の上の値なので 0 と 1 の間に入る。

動脈壁が硬いほど上昇脚で早く勢いが落ち、この比は小さくなる。原著の報告では頸大腿脈波伝播速度と r = −0.81、大動脈脈波伝播速度と r = −0.75 で、同論文が比較した既報の硬さ指数（r = 0.58〜0.66）より強い。

我々にとっての利点は二つある。第一に、拡張期ピークを必要としないので、切痕が消えた波形でも計算できる（実機での同定率 0.95）。第二に、分解を行わないので、当てはめの不安定性が入らない。

留保もある。2次微分を使うため帯域制限と雑音に原理的に弱く、実機でのウィンドウ間の再現性 0.36 は我々が事前に決めた基準（0.30）ぎりぎりである。また PWDB の25歳層ではほぼ 0 で、若年層では被験者を弁別できていない。原著は33名の単施設報告であり、独立した追試は多くない。

# D.　前回提案した「並列入力」案の現状

8月30日の報告では、較正定数を血管指標で補正するのではなく、血管指標を PWTT と並列の入力変数として加えるべきであると述べた。現時点でこの案は支持されていない。理由は二つある。

第一に、ΔPWTT の分散が偏っている末梢動脈区間そのものを、血管指標が説明しなかった（第2節(1)。r² = 0.008）。第二に、当時用いていた指標には構成概念妥当性が無かった（第2節(2)）。

案そのものを否定はしない。ただし指標を替えてからでなければ検証できない。その第一歩が第4節の2である。

# E.　先行研究との関係

| 文献 | 内容 | 本研究との関係 |
| --- | --- | --- |
| Hellqvist 2024 | 指尖 PPG から特徴量149個を作り機械学習で大動脈硬化を推定（33名）。最良は上昇脚の振幅比 Am_b/Am_p1（頸大腿PWV と r = −0.81） | 「収縮期ピークと拡張期ピークの間隔に頼る指標ではなく、波形の早期部分に注目すべき」と明記している。我々の ΔT はまさにその間隔であり、主指標候補をこの指標に切り替えた |
| Epstein 2014 | 動脈網モデル。導管スティフネス200%増で SI は60%以上上昇するが、末梢抵抗・末梢コンプライアンスでは2%未満。指尖脈波の第2ピークは末梢反射ではないとも示す | SI は導管スティフネスの指標。また「分解で得た第2成分＝反射波」という前提そのものに疑義があり、我々は「反射波」を慣例上の呼称としてのみ用いる |
| Goswami 2010 | Rayleigh 関数2本で指尖脈波を分解（113名）。分解由来の指標が特徴点由来の指標と系統的にずれることを数式で説明 | 両者は別の量である。研究0 の結果を「分解が誤っている」と読まない根拠 |
| Couceiro 2015 | 傾斜台試験43例。分解由来の振幅比のみ低相関（0.21–0.27）、従来法の RI は 0.43–0.50 と良好 | 分解由来の振幅比が弱いことは既知。ただし研究0 では Couceiro の RI 定義だけが特徴点法を上回った（0.585 対 0.501）ので、RI に限れば保留としている |
| Smith 2020 | 3要素 Windkessel の特性インピーダンスを脈波伝播速度で動的に更新しても、1回拍出量の推定は改善しなかった | 時間側の指標で血管パラメータを補正する方針は、動脈圧波形の領域でも否定的。本研究の結果と一致する |
| Dyson 2010 ／ Ishihara 2014 ほか | 血管抵抗が動く場面で心拍出量推定の一致度が悪化すると報告 | 圧波形由来・PWTT 由来を問わず共通の弱点。血管パラメータを人口統計から決めて固定することに起因する |

以上