## Slide 1: 光電式容積脈波記録法：PhotoPlethysmoGraphy（ PPG ） 波形解析について
川副 靖晃

## Slide 2: 用語の整理
1. Allen 2007 ／ 2. Aoyagi 2003 ／ 3. Chan 2013
PPG
光により血液量変化を検出する脈波測定方法。
PPG 波形
得られた波
＝ 容積脈波
SpO₂
脈波から計算した
酸素飽和度。
2/118
パルスオキシメトリー
脈波から経皮的にSaO2を
推定する方法。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 3: 目的
PPG波形からPDA (Pulse Decomposition Analysis)によって 反射波成分を分離し、Stiffness Index 、Reflection Index と いった指標から非侵襲的に後負荷推定を行う。
術中管理における非侵襲的な後負荷モニタリングの実装。
  PDA由来のRI（ΔRI）とSVR（ΔSVR）との関連を調べたい。
  SI（ΔSI）と血圧変動の関連を調べたい。
esCCOの推定精度向上。
3/118

## Slide 4: メニュー
1. PPGの基礎
2. 波形に影響する因子
3. 波形を定量化する方法
4. 限界
5. PDA（波形分解）について
6. 提案（esCCO の補正）
4/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 5: 1. PPGの基礎
1. PPGの基礎
2. 波形への影響
3. 波形の定量化
4. 限界
5. PDA（波形分解）
6. 提案
1.1 SpO₂の測定原理
1.2 PPGが測るもの
1.3 前進波の成因
1.4 反射波の成因
1.5 PPG基礎まとめ
5/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 6: 1.1 SpO₂の測定原理
SpO₂はSaO2を経皮的に推定した値である。
SaO2は動脈血中の酸素に結合しているHbの割合。
SaO2は酸素化評価のゴールドスタンダード。
パルスオキシメトリーではどのようにSaO2を推定している？
2. Aoyagi 2003 ／ 3. Chan 2013 ／ 4. Ahmed 2005
6/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 7: 1.1 SpO₂の測定原理
660 nm
940 nm
赤色光 660 nm → HHb
赤外光 940 nm → O₂ Hb
知りたいのは O₂ Hb の割合。
O2HbとHHbは吸光度が違う。
3. Chan 2013
7/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 8: 1.1 SpO₂の測定原理
発光部
受光部
動脈：拍動
組織/静脈
：無拍動
1. Allen 2007
8/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 9: 1.1 SpO₂の測定原理
発光部
受光部
動脈：拍動
組織/静脈
：無拍動
AC ＝ 拍動成分
DC ＝ 非拍動成分
1. Allen 2007
9/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 10: 1.1 SpO₂の測定原理
発光部
受光部
動脈：拍動
組織/静脈
：無拍動
AC ＝ 拍動成分
DC ＝ 非拍動成分
知りたいのは 動脈血の O₂ Hb の割合。
AC / DC で非拍動成分を除く。
1. Allen 2007
10/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 11: 1.1 SpO₂の測定原理
(AC/DC) 赤
(AC/DC) 赤外
赤色光赤外光変調比
(Red : IR Modulation Ratio)
R =
3. Chan 2013
11/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 12: 1.1 SpO₂の測定原理
(AC/DC) 赤
(AC/DC) 赤外
赤色光赤外光変調比
(Red : IR Modulation Ratio)
R =
AC / DC で動脈血成分にし、O₂HbとHHbの比をとった。
赤
赤外
3. Chan 2013
12/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 13: 1.1 SpO₂の測定原理
(AC/DC)赤
(AC/DC)赤外
赤色光赤外光変調比
(Red : IR Modulation Ratio)
R =
SaO₂
R
100
70
健常人の低酸素負荷試験により得られたテーブル
2. Aoyagi 2003 ／ 3. Chan 2013
13/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 14: 1.1 SpO₂の測定原理
(AC/DC)赤
(AC/DC)赤外
R =
↓
SpO₂決定
R
100
70
健常人の低酸素負荷試験により得られたテーブル
2. Aoyagi 2003 ／ 3. Chan 2013
14/118
SpO2
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 15: ＊ 残存動脈血について
DC の中身
DC ＝ 静脈血 ＋ 組織 ＋ 拡張期の動脈血
「動脈成分を除いた値」ではない。
理論では
R と SaO₂ の関係を決めるのは
拍動で膨らむ区画の 実効光路長。
実務では
メーカーの経験的較正（健常者の低酸素負荷）に
織り込み済み ＝ 通常の臨床精度 約3〜4% に収まる。
較正の前提（健常成人）から外れると 誤差が拡大。
末梢循環不全・色素沈着・異常Hb血症 → hidden hypoxemia
2. Aoyagi 2003 ／ 3. Chan 2013
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 16: 1.2 PPGが測るもの
発光部
受光部
動脈：拍動
組織/静脈
：無拍動
PPG が測るのは 拍動する動脈血の容積変化。
圧脈波の到着部分だけ拡張 ＝ 容積↑
1. Allen 2007
15/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 17: 1.3 前進波の成因
圧脈波 5–10 m/s
血流 20 cm/s
1. Allen 2007 ／ 5. Politi 2016
16/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 18: 1.3 前進波の成因
圧脈波 5–10 m/s
血流 20 cm/s
PPGの測定対象：
心臓から拍出された血液量 ×
血管伸展による容積変化 ○
（圧脈波による受動的な影響）
1. Allen 2007 ／ 5. Politi 2016
17/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 19: 1.3 前進波の成因
心臓（左室）
指先
下行大動脈
下半身へ
圧脈波 5–10 m/s
1. Allen 2007 ／ 5. Politi 2016
18/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 20: 1.4 反射波の成因
心臓（左室）
指先
下行大動脈
体幹・下肢の長経路
＝ 主な見かけの反射部位
体幹から下肢を中心とした反射が
大動脈を遡って再度測定部位へ
重複切痕
指先＝前進波＋反射波
前進波と反射波の合成によりPPG波形は成り立つ。
1. Allen 2007 ／ 5. Politi 2016 ／ 6. Millasseau 2002
19/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 21: 1.5 PPG基礎まとめ
1. Allen 2007 ／ 2. Aoyagi 2003 ／ 3. Chan 2013 ／ 5. Politi 2016
①
SpO₂ 測定原理
赤色光と赤外光の
吸収の比 R を
健常者の較正表に
当てはめた推定値。
②
PPG が測るもの
脈波による局所的な
血管伸展にともなう
容積の変化。
③
波形の成り立ち
前進波 ＋ 反射波
の合成。
PPG波形は どのような因子 に影響を受けるのか。
→ 次章から 加齢・循環・麻酔 の順に見ていく。
20/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 22: 2. 波形への影響
1. PPGの基礎
2. 波形への影響
3. 波形の定量化
4. 限界
5. PDA（波形分解）
6. 提案
2.1 加齢の影響
2.2 循環の変化
2.3 麻酔中の変化
21/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 23: 2. 波形への影響
1. PPGの基礎
2. 波形への影響
2.1 加齢の影響
2.2 循環の変化
2.3 麻酔中の変化
3. 波形の定量化
4. 限界
5. PDA（波形分解）
6. 提案
2.1 加齢の影響
2.1.1 フラミンガム研究
2.1.2 UK Biobank
2.1.3 切痕平滑化の理由
22/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 24: 2.1.1 フラミンガム研究
米国の前向きコホート
1948年 開始
米国 国立心臓研究所
（現 NHLBI）
5,209 人
マサチューセッツ州
フラミンガムの住民
30〜62 歳
登録時に
心血管疾患なし
2年ごとに追跡し、発症前からの経過を追う。
「危険因子（risk factor）」という概念を生んだ研究。
7. Dawber 1973
23/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 25: 2.1.1 フラミンガム研究
米国の前向きコホート
1948年 開始
米国 国立心臓研究所
（現 NHLBI）
5,209 人
マサチューセッツ州
フラミンガムの住民
30〜62 歳
登録時に
心血管疾患なし
指尖脈波波形と年齢や冠動脈疾患の関連を調べた。
2年ごとに追跡し、発症前からの経過を追う。
「危険因子（risk factor）」という概念を生んだ研究。
7. Dawber 1973
24/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 26: 2.1.1 フラミンガム研究
Class 1 明瞭な切痕
Class 2 切痕は消え水平化
Class 3 下降脚の変化のみ
Class 4 切痕の痕跡なし
指尖脈波を切痕の位置でclass 分類 年齢や冠動脈疾患との関連を調べた。
7. Dawber 1973
25/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 27: 2.1.1 フラミンガム研究
Class 1 明瞭な切痕
Class 2 切痕は消え水平化
Class 3 下降脚の変化のみ
Class 4 切痕の痕跡なし
7. Dawber 1973
26/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 28
7. Dawber 1973
27/118

## Slide 29
高齢者の方が切痕が平滑になりやすい。
切痕が平滑である方が冠動脈疾患を持つ人の割合が増える。
7. Dawber 1973
28/118

## Slide 30: 2.1.2 UK Biobank
英国の 大規模バイオバンク型 前向きコホート
2006年 開始
英国 22施設で登録
約 50万人
施設近所のボランティア
40〜69 歳
健康ボランティアバイアス
登録時に 質問票・身体計測・採血・指尖PPG
その後は 医療記録とのリンクで イベントを追跡。
8. Cunningham 2023 ／ 9. Fry 2017
29/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 31: 2.1.2 UK Biobank
英国の 大規模バイオバンク型 前向きコホート
2006年 開始
英国 22施設で登録
約 50万人
施設近所のボランティア
40〜69 歳
健康ボランティアバイアス
PPG波形を機械学習し、切痕の平滑さと各種疾患の関連を調べた。
登録時に 質問票・身体計測・採血・指尖PPG
その後は 医療記録とのリンクで イベントを追跡。
8. Cunningham 2023 ／ 9. Fry 2017
30/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 32: 2.1.2 UK Biobank
8. Cunningham 2023
31/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 33: 2.1.2 UK Biobank
切痕が平滑であるほど、
高血圧・冠動脈疾患・心不全・死亡 が増加する。
8. Cunningham 2023
32/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 34: 2.1.3 切痕平滑化の理由
若年・柔らかい
中間
高齢・硬い
加齢・動脈硬化 → 大血管スティフネス↑ → 反射波の速度↑
→ 反射波が早く戻る → 収縮期へ融合 → 切痕が消える。
6. Millasseau 2002 ／ 7. Dawber 1973 ／ 8. Cunningham 2023
33/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 35: 2.1.3 切痕平滑化の理由
若年・柔らかい
中間
高齢・硬い
加齢・動脈硬化 → 大血管スティフネス↑ → 反射波の速度↑
→ 反射波が早く戻る → 収縮期へ融合 → 切痕が消える。
切痕の消失は動脈硬化の進行具合と関連する。
消失具合が強いほど動脈硬化性疾患と関連する。
6. Millasseau 2002 ／ 7. Dawber 1973 ／ 8. Cunningham 2023
34/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 36: 2. 波形への影響
1. PPGの基礎
2. 波形への影響
2.1 加齢の影響
2.2 循環の変化
2.3 麻酔中の変化
3. 波形の定量化
4. 限界
5. PDA（波形分解）
6. 提案
2.2 循環の変化
2.2.1 前負荷
2.2.2 後負荷：末梢
2.2.3 後負荷の違い
2.2.4 心収縮力
2.2.5 心拍数
2.2.6 波形変化まとめ
35/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 37: 2.2.1 前負荷
自発呼吸下の健常ボランティア11人に対し、下半身陰圧（Lower body negative pressure）で
循環血液量減少を再現し、PPG波形変化を観察した。
ピーク、高さ、幅、傾斜、面積の項目を検討。
10. Alian 2011
36/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 38: 2.2.1 前負荷
正常前負荷
前負荷低下
（LBNP）
高さ・面積・傾き・幅 が低下。
10. Alian 2011
37/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 39: 2.2.2 後負荷：末梢
血管拡張（ト⁠ー⁠ヌ⁠ス↓）
血管収縮（ト⁠ー⁠ヌ⁠ス↑）
アンジオテンシン投与
ニトログリセリン投与
健常成人ボランティアに血管拡張・収縮薬投与でPPG変化をみた。
11. Chowienczyk 1999 ／ 12. Millasseau 2003
38/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 40: 2.2.2 後負荷：末梢
血管拡張（ト⁠ー⁠ヌ⁠ス↓）
血管収縮（ト⁠ー⁠ヌ⁠ス↑）
アンジオテンシン投与
ニトログリセリン投与
血管ト⁠ー⁠ヌ⁠スの変化 → 反射波の高さが変わる。
11. Chowienczyk 1999 ／ 12. Millasseau 2003
39/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 41: 2.2.3 後負荷の違い
① 末梢血管トーヌス ↑ → 反射波・切痕が「高く」なる。
高さ↑
② 大血管スティフネス ↑ → 反射波が「早く」帰る→ 反射波の時相が早くなる。
時相 早い
変曲点
（早期反射）
6. Millasseau 2002 ／ 8. Cunningham 2023 ／ 12. Millasseau 2003
40/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 42: 2.2.4 心収縮力
※ 計算モデルからの外挿
収縮力↑→ 立ち上がり勾配↑
→ 前進波が早く・尖鋭化。
13. Pagoulatou 2021 ／ 14. Piccioli 2022
41/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 43: 2.2.4 心収縮力
※ 計算モデルからの外挿
収縮力↑→ 立ち上がり勾配↑
→ 前進波が早く・尖鋭化。
PPG波形の立ち上がり勾配は末梢血管抵抗にも影響を受ける。
単一のPPG信号から収縮性のみを分離するのは技術的に困難。
13. Pagoulatou 2021 ／ 14. Piccioli 2022
42/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 44: 2.2.5 心拍数
■ 高心拍 +1SD
■ 基準
■ 低心拍 −1SD
※ 計算モデルからの外挿
HR ↑ → 左室収縮時間 ↓ → 前進波幅 ↓ → 反射波振幅 ↓
15. Wilkinson 2000 ／ 16. Hashimoto 2002 ／ 17. Charlton 2019 ／ 18. Md Lazim 2020
43/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 45: 2.2.6 波形変化まとめ
因子
波形 ( 灰＝基準 青＝因子↑)
主な変化対象
文献強度
前負荷
全体の振幅
実測
大血管の硬さ
反射波の時相
実測+モデル
末梢トーヌス
反射波の振幅
実測
心収縮力
前進波の傾き
心拍数
前進波横幅・反射波振幅
モデル
モデル
6. Millasseau 2002 ／ 10. Alian 2011 ／ 11. Chowienczyk 1999 ／ 13. Pagoulatou 2021 ／ 17. Charlton 2019
44/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 46: 2. 波形への影響
1. PPGの基礎
2. 波形への影響
2.1 加齢の影響
2.2 循環の変化
2.3 麻酔中の変化
3. 波形の定量化
4. 限界
5. PDA（波形分解）
6. 提案
2.3 麻酔中の変化
2.3.1 切痕位置とトーヌス
2.3.2 波形の6分類
45/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 47: 2.3.1 切痕位置とトーヌス
正常トーヌス
血管収縮（浅麻酔・昇圧）
血管拡張（深麻酔・降圧）
切痕：中 ・ 振幅：中
切痕位置↑ ・ 振幅↓
切痕位置↓ ・ 振幅↑
19. Murray 1996
46/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 48: 2.3.2 波形の6分類
血管収縮
正常
血管拡張
severe
moderate
slight
moderate
severe
Class I
Class II
Class III
Class IV
Class V
Class VI
PPG 振幅
CABG症例でPPG波形を 切痕位置 × 振幅 で6つに分類。
分類が血圧変化や循環パラメータと関連があるか調べた。
20. Tusman 2019
47/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 49: 2.3.2 波形の6分類
20. Tusman 2019
48/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 50: 2.3.2 6分類と血行動態
20. Tusman 2019
49/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 51: 2.3.2 6分類と血行動態
20. Tusman 2019
Class I・II
血管収縮
Class III
正常
Class IV〜VI
血管拡張
収縮期血圧との相関
r ＝ −0.90 （P<0.0001）
低血圧の検出 感度 100% ・ 特異度 97.9%
高血圧の検出 感度 94.9% ・ 特異度 99.2%
50/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 52: 2.3.3 導入時の低血圧
Dicpleth ＝ 切痕の高さ ÷ 脈波振幅
導入前
切痕 高い
低血圧時
切痕 低い・振幅↑
ΔDicpleth AUC 0.86
閾値 −19% 感度79%・特異度84%
ΔPI AUC 0.83
閾値 +51% 感度82%・特異度74%
2つを併用 AUC 0.91
感度・特異度 とも 84%
昇圧薬の投与中も MAP と連動して動く。
ΔDicpleth r = 0.73 ／ ΔPI r = −0.62（P<0.001）
21. Coutrot 2019
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 53: 3. 波形の定量化
1. PPGの基礎
2. 波形への影響
3. 波形の定量化
4. 限界
5. PDA（波形分解）
6. 提案
3.1 Stiffness Index (SI)
3.2 Reflection Index (RI)
3.3 加速度脈波 SDPPG
3.4 定量化指標まとめ
51/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 54: 3.1. Stiffness Index
P1（前進波）
P2（反射波）
ΔT
大血管スティッフネスは反射波の時相に影響。
6. Millasseau 2002
52/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 55: 3.1. Stiffness Index
P1（前進波）
P2（反射波）
ΔT
Stiffness Index (SI) ＝ 身長 ÷ ΔT
大動脈の硬さを反映。
6. Millasseau 2002
53/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 56: 3.1. Stiffness Index
健常成人87人で計測。
SIと年齢
r = 0.67、P<0.0001
SIと PWVcf
r =0.65、P<0.0001
PWVcf：頸動脈–大腿動脈脈波伝播速度
SI は年齢や脈波伝播速度と関連する。
6. Millasseau 2002
54/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 57: 3.2 Reflection Index
P1（前進波）
P2（反射波）
末梢血管トーヌスは反射波振幅に影響。
11. Chowienczyk 1999
55/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 58: 3.2 Reflection Index
P1（前進波）
P2（反射波）
Reflection Index (RI) ＝ P2 ÷ P1
末梢血管トーヌスを反映。
11. Chowienczyk 1999
56/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 59: 3.2 Reflection Index
アンジオテンシン投与
ニトログリセリン投与
RIは血管収縮・拡張薬と用量依存性に反応する。
11. Chowienczyk 1999
57/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 60: 3.2 Reflection Index
SVR で 低・中・高 の３群に分けて
PPG 特徴量やバイタルサインで 分類可能か検討した。
ICU 患者 48人。
・低SVR で RI は低下する。
・単独の特徴量では識別能力が高め。
・RI 単独 κ=0.33
22. Lee 2011
58/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 61: 3.2 RI と心拍数
低心拍 ／ 高心拍
P2/P1 ＝ RI
HR↑ → RI↓
RI は HR の影響を受ける。
PPG の RI に確立した補正式なし。
RI 単独で トーヌスを語らない。
経時比較は HR をそろえる ／ RI は HR と併記して解釈。
15. Wilkinson 2000 ／ 16. Hashimoto 2002 ／ 17. Charlton 2019 ／ 18. Md Lazim 2020
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 62: 3.3 加速度脈波 SDPPG
原波形 PPG
二次微分 SDPPG
原波形のわずかな変化を
極値に変換できる。
収縮期：a–d ／ 拡張期：e（重複切痕）
b/a : 大血管の硬さ
d/a : 末梢トーヌス
AGI : 血管加齢指数
(b–c–d–e)/a
Second Derivative of PPG
23. Elgendi 2012
59/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 63: 3.3 加速度脈波 SDPPG
収縮期：a–d ／ 拡張期：e（重複切痕）
原波形のわずかな変化を
極値に変換できる。
b/a : 大血管の硬さ
d/a : 末梢トーヌス
AGI : 血管加齢指数
(b–c–d–e)/a
16. Hashimoto 2002 ／ 24. Takazawa 1998
60/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 64: 3.3 SDPPG の主な知見
Takazawa 1998
血管作動薬で d/a が変化：AT II −0.62 ／ NTG −0.25
血管加齢指数 AGI と 年齢 r=0.80
Bortolotto 2000
動脈硬化あり AGI −0.093 ／ なし −0.271（P<0.001）
動脈硬化の 独立規定因子としては PWV が優位。
Hashimoto 2002
Framingham risk score との相関あり。
b/a： r=0.43／0.54 、d/a：r=−0.38／ −0.58 (男/女)
Otsuka 2006
頸動脈 IMT など臓器障害との関連は弱いか有意でない。
b/a・d/a・AGI の規定因子は 年齢・性・収縮期血圧・心拍数。
Tabara 2016
PWV と SDPPG の相関は弱い。
HRは d/a・AGI と負、b/a と正に相関（治療中高血圧 294 名）
16. Hashimoto 2002 ／ 24. Takazawa 1998 ／ 25. Bortolotto 2000 ／ 26. Otsuka 2006 ／ 27. Tabara 2016
61/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 65: 3.3 SDPPG は何を測れたか
16. Hashimoto 2002 ／ 24. Takazawa 1998 ／ 25. Bortolotto 2000 ／ 26. Otsuka 2006 ／ 27. Tabara 2016
急性のトーヌス
○
24. Takazawa 1998
薬で d/a が動く
AT II −0.62
NTG −0.25
慢性の加齢
○
24. Takazawa 1998
AGI と年齢 r=0.80
26. Otsuka 2006
Framingham risk
score と相関
臓器障害・動脈硬化
△
25. Bortolotto 2000
規定因子はPWV が優位
27. Tabara 2016
関連は弱い
62/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 66: 3.3 b/a と SI
 | b/a（SDPPG） | SI
年齢との相関 | ○（0.51） | ○（0.63）
PWVとの相関 | ○（0.61） | ○（0.65）
血圧との相関 | ×（0.19） | あり（特にDBPで0.68）
利点 | 検出が頑健 | 大動脈弾性と強い相関
批判 | 臓器障害との関連がない | 前向きアウトカム研究がない
6. Millasseau 2002 ／ 12. Millasseau 2003 ／ 27. Tabara 2016 ／ 28. von Wowern 2015 ／ 29. Elgendi 2014
63/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 67: 3.3 b/a と SI
 | b/a（SDPPG） | SI
年齢との相関 | ○（0.51） | ○（0.63）
PWVとの相関 | ○（0.61） | ○（0.65）
血圧との相関 | ×（0.19） | あり（特にDBPで0.68）
利点 | 検出が頑健 | 大動脈弾性と強い相関
批判 | 臓器障害との関連がない | 前向きアウトカム研究がない
6. Millasseau 2002 ／ 12. Millasseau 2003 ／ 27. Tabara 2016 ／ 28. von Wowern 2015 ／ 29. Elgendi 2014
64/118
動脈硬化の指標としてはSIが有利。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 68: 3.3 d/a と RI
 | d/a（SDPPG） | RI
昇圧薬(ATⅡ)への反応 | ○（低下） | ○（低下）
降圧薬(GTN)への反応 | △ | ○（上昇）
術中の変化 | 挿管時高血圧で低下 | 麻酔中の低血圧検出 血管収縮薬に反応 （厳密には重複切痕/前進波ピーク）
SVRとの比較 | なし | あり（まずまず）
批判 | 物理的な意味が明白でない | HRとの交絡がある
12. Millasseau 2003 ／ 18. Md Lazim 2020 ／ 21. Coutrot 2019 ／ 24. Takazawa 1998 ／ 30. Kohjitani 2012
65/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 69: 3.3 d/a と RI
 | d/a（SDPPG） | RI
昇圧薬(ATⅡ)への反応 | ○（低下） | ○（低下）
降圧薬(GTN)への反応 | △ | ○（上昇）
術中の変化 | 挿管時高血圧で低下 | 麻酔中の低血圧検出 血管収縮薬に反応 （厳密には重複切痕/前進波ピーク）
SVRとの比較 | なし | あり（まずまず）
批判 | 物理的な意味が明白でない | HRとの交絡がある
12. Millasseau 2003 ／ 18. Md Lazim 2020 ／ 21. Coutrot 2019 ／ 24. Takazawa 1998 ／ 30. Kohjitani 2012
66/118
末梢血管トーヌスの指標としてはRIが有利。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 70: 3.4 定量化指標まとめ
慢性変化＝スティフネス軸
・切痕の平滑さ
・SI ・SDPPG 加齢指数 AGI
急性変化＝血管トーヌス軸
・切痕の位置、反射波高さ
・RI ・SDPPG の d/a
6. Millasseau 2002 ／ 24. Takazawa 1998 ／ 31. Joachim 2021 ／ 32. Padilla 2009
67/118
波形が明瞭でSDPPGが不要なら、SDPPG関連指標 < SI、RI
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 71: 4. 限界
1. PPGの基礎
2. 波形への影響
3. 波形の定量化
4. 限界
5. PDA（波形分解）
6. 提案
4.1 自動解析の壁
4.2 極端な動脈硬化
4.3 DN-less 信号対策
68/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 72: 4.1 波形変化をどう読むか
反射波が1つ
P2 は明瞭
収縮期に融合
P2 が無い
切痕が消失
候補なし
23. Elgendi 2012
69/118
反射波(P2)は動脈硬化に従い、切痕・ピークが不明瞭になる。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 73: 4.1 切痕が見えないとき
11. Chowienczyk 1999 ／ 33. Couceiro 2015
70/118
下降脚に埋もれた例
前進波の裾 0.25
反射波 0.41
黒＝合成波 破線＝分解した2成分
従来法は 変曲点の高さをそのまま P2 とする。
従来 RI
変曲点 ÷ P1
0.563
分離 RI
反射波 a₂ ÷ a₁
0.420
差
＋34% 過大
＋0.143
反射波ピークが見えない状況では合理的な評価ができているのか？
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 74: 4.2 極端な動脈硬化
動脈硬化が強いとSIやRIの正確な決定が妨げられるのでは。
前進波の下降脚が平滑なほどの動脈硬化ではSDPPGも不安定。
PPG 情報がある169,787人のうち、切痕不明瞭（ DN-less signal ）なのは25,286人。（14% UK Biobank）
8. Cunningham 2023 ／ 23. Elgendi 2012 ／ 34. Wu 2010 ／ 35. Pal 2024
D-N less signalでもPPGから特徴量を抽出し解析できないか？？
71/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 75: 4.3 DN-less 信号対策
対策の分類 | 方法 | 内容
ノッチの直接検出 | SDPPG、IEM (反復エンベロープ平均) | 重複切痕の直接検出。
信号強調 | MODWTウェーブレット強調 Harmonic-selective Gaussian フィルタ | ノイズを削って重複切痕を強調。
パルス分解分析 | モデル別で数種類 | PPGの合成波を分解して、各波を推定する。
機械学習・深層学習 | CNNによる直接推定 | 重複切痕に非依存。 生理学的な理由は不明。
グラフ理論 | Visibility Graph特徴量 | 波形を図形として数値化
35. Pal 2024 ／ 36. Fleischhauer 2020 ／ 37. Attivissimo 2023 ／ 38. Domínguez-Hernández 2026 ／ 39. Shin 2022 ／ 40. Vargas 2025
72/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 76: 4.3 DN-less 信号対策
対策の分類 | 方法 | 内容
ノッチの直接検出 | SDPPG、IEM (反復エンベロープ平均) | 重複切痕の直接検出。
信号強調 | MODWTウェーブレット強調 Harmonic-selective Gaussian フィルタ | ノイズを削って重複切痕を強調。
パルス分解分析 | モデル別で数種類 | PPGの合成波を分解して、各波を推定する。
機械学習・深層学習 | CNNによる直接推定 | 重複切痕に非依存。 生理学的な理由は不明。
グラフ理論 | Visibility Graph特徴量 | 波形を図形として数値化
35. Pal 2024 ／ 36. Fleischhauer 2020 ／ 37. Attivissimo 2023 ／ 38. Domínguez-Hernández 2026 ／ 39. Shin 2022 ／ 40. Vargas 2025
73/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 77: 5. PDA（波形分解）
1. PPGの基礎
2. 波形への影響
3. 波形の定量化
4. 限界
5. PDA（波形分解）
6. 提案
5.1 PDA とは
5.2 分解のしくみ
5.3 当てはめ方
5.4 重要文献
5.5 限界
74/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 78: 5.1 PDA とは
41. Rubins 2008 ／ 42. Goswami 2010 ／ 33. Couceiro 2015
見えている波（実測）
成分波に分解する（推測）
前進波
反射波
PDA Pulse Decomposition Analysis
PPG実波形を、前進波と反射波の成分波として分解する。
→ 切痕が消えていても成分波情報から値が出せる。
75/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 79: 5.2 合成波と成分波
41. Rubins 2008 ／ 33. Couceiro 2015
合成波（実際に見える波）
成分波（分けて考えた波）
第1成分波
第2成分波
合成波
実際に記録された 1 拍の波形
成分波（カーネル）
合成波を作っているとみなす個々の波
PDAでは成分波を
波形（基底関数）と個数で推測する。
76/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 80: 5.2 基底関数とは
41. Rubins 2008 ／ 43. Tigges 2017
77/118
a
σ
μ
0
a 高さ
成分波の振幅
μ 位置
成分波のピーク時刻
σ 幅
波が続く長さ
基底関数：成分波の形を表す関数 3つのパラメータで決まる。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 81: 5.2 代表的な基底関数の形
36. Fleischhauer 2020 ／ 43. Tigges 2017 ／ 44. Basso 2024
Gaussian
左右対称の釣鐘。
扱いやすいが
実波形は非対称。
Gamma
立ち上がりが急で
下りが緩やか
実波形に近い。
skewed-Gaussian
対称形に歪みを足す。
頂点の位置や幅といった
意味が保たれやすい。
78/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 82: 5.2 カーネル数
36. Fleischhauer 2020 ／ 43. Tigges 2017
2 本
前進波 ＋ 反射波
解釈がはっきりする。
ノイズに強い。
○
3〜5 本
反射が複数回戻ると
みなす。
当てはまりは良い。
△
6本以上
誤差はいくらでも
小さくできるが
解が定まらない。
×
本数を増やせばよく近似できるが、解が一意でなくなる。
バランスが良いモデルを評価する基準がある。
79/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 83: 5.3 どうやって推測するのか
33. Couceiro 2015 ／ 43. Tigges 2017 ／ 44. Basso 2024
80/118
①
モデルを
決める
基底関数の
種類と本数
（設計値）
②
初期値と
境界を決める
どこから探すか。
どこまで許すか。
（設計値）
③
モデルを
当てはめる
実波形と誤差を 最小にするように反復計算。
④
出た値を
検算する
境界・再現性
残差の谷の幅
を確かめる。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 84: 5.3 初期値/境界条件の決め方
33. Couceiro 2015 ／ 44. Basso 2024
81/118
a ランドマーク方式
2次微分
微分で見つけた時刻
b 前の拍を引き継ぐ
前の拍
この拍
直前の解を出発点
c 多点スタート
青＝ばらまいた出発点
最も残差の小さい解
境界条件の設定も重要。
高さ a > 0 ／ 位置 μ₁ < μ₂ < …（順序を固定） ／ 幅 σ の上下限
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 85: 5.3 当てはめ方
33. Couceiro 2015 ／ 44. Basso 2024
82/118
目的関数の代表
残差平方和
縦の差を 二乗して 全時点で足す。
探索法の代表
Levenberg–Marquardt 法
反復 0
10.9%
反復 2
6.8%
収束
1.2%
高さa、位置u、幅δを 少しずつ動かす。
Levenberg–Marquardt 法でパラメータを動かし、残差平方和を最小にする。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 86: 5.3 収束の検算
43. Tigges 2017 ／ 44. Basso 2024
83/118
①
境界に張り付いていないか
境界条件外に最適解がある可能性がある。
②
振幅ゼロのカーネルが無いか
実質使われていない ＝ 本数が多すぎる。
③
初期値を変えても同じ解か
違う解に落ちるなら その拍では定まっていない。
④
残差プロファイルの幅
時間差 T を固定して当てはめ直し 谷の幅を見る。
残差が小さいことは 検算の代わりにならない。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 87: 5.4 重要文献の全体像
群
文献
何を示したか
A 指標を作った
41. Rubins 2008
ガウス当てはめで RI を算出
42. Goswami 2010
Rayleigh 2 波合成で SI と RI
45. Couceiro 2012
多ガウス分解で LVET を推定
33. Couceiro 2015
血圧・血管抵抗まで対比した到達点
B モデル選択
43. Tigges 2017
最良モデルは決まらない（28.1%）
36. Fleischhauer 2020
カーネル 2 本が最も頑健
44. Basso 2024
skewed-Gaussian は初期値に頑健
C 臨床応用
46. Baruch 2014
中心動脈圧の推定に実装済み
D 比較対象
35. Pal 2024
分解ではなく切痕を直接検出
84/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 88: 5.4 Rubins 2008
41. Rubins 2008
① PPGに対するPDAの最初期文献。
対象
健常者 40 名。指と耳の PPG を同時記録。
方法
収縮期波と拡張期波を、それぞれ 2 つ（4カーネル）の
ガウス関数の和で当てはめ、RI を算出。
結果
RI r = 0.98, p<0.0001
従来の微分法よりPDAの方がばらつきが少なかった。
従来法よりPDAの方が精度が高く、この方法でRIも導出可能。
85/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 89: 5.4 Goswami 2010
42. Goswami 2010
② 成分波からの指標導出。SI と RI を同時に導出。
対象
健常者と治療中の高血圧者の指尖容積脈波 113 信号。
方法
Rayleigh 関数による 2 波合成モデル（2カーネル）
分解した成分波から、RI・SIを導出。
結果
従来のランドマーク法・微分法とよく一致し、ばらつきが少ない。
成分波によるSI、RIを導出した。
成分波のRIでは従来法より精度が高い。
86/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 90: 5.4 Couceiro 2012
45. Couceiro 2012
③ ガウス分解指標を他モダリティと比較。
対象
心エコーによる参照値が得られた健常者33人、CVD群35人。
方法
ガウス関数で4カーネル 3 次微分からLVET を推定。
既存のPPGからLVETを推定する方法との比較。
結果
推定誤差 15.84 ± 13.56 ms（既存法 23.01 ± 14.60）
心エコーとの相関は同等（0.73 vs 0.75）
PDAから得られた指標が他モダリティと関連する。
87/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 91: 5.4 Couceiro 2015
33. Couceiro 2015
④ ガウス分解から血圧・血管抵抗まで対比。
対象
LVET の検証は健常＋心血管疾患 68 名。
血圧・血管抵抗の対比はヘッドアップティルト 43 名（陽性者21名）
方法
ガウス関数で5カーネル LVETを既報と比較。
成分波のSI・RIを血圧や 末梢血管抵抗係数と比較。
結果
LVET 絶対誤差 15.41 ± 13.66 ms（ρ=0.78） 心エコーの誤差率と同等。
SI、RIとの関連はそこそこ。
SI,RIともティルト陽性群で相関が上がる。
88/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 92: 5.4 Tigges 2017
43. Tigges 2017
⑤ 最良のモデル選択について検討。
対象
ほとんどの波形形態を含む指尖容積脈波 7,805 拍。
方法
4 種類の基底関数とモデル次数を総当たりし、
補正赤池情報量規準（AICc）で最良モデルを選択。
結果
最頻の最良モデル（Gamma 3 個）でも 28.1%。
次点の Rayleigh 2 個が 14.4%。足しても半数未満。
最良の基底関数、最良のカーネル数についてはばらつきがある。
89/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 93: 5.4 Fleischhauer 2020
36. Fleischhauer 2020
⑥ Gamma ＋ Gaussian、カーネル 2 個が最も頑健。
対象
合成脈波と、PPG イメージングの実測データ。
方法
各種の脈波分解アルゴリズムを実装し、
カーネルの種類と個数を変えて耐性を比較。
結果
Gamma と Gaussian の組合せが他を上回った。
カーネル 2 個が最も頑健で、指標が 14.09% 改善。
体動およびノイズに対する頑健性は、カーネル数が低い方が有利。
90/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 94: 5.4 Basso 2024
44. Basso 2024
⑦ 最良の基底関数を探す。
対象
MIMIC-III から抽出した PPG 脈波 8,000 拍。
方法
非対称分解モデル（skewed-Gaussian）を提案。
参照モデルは Gamma-Gaussian モデルで精度を比較。
結果
残差平方和による評価で参照モデルより高精度。
ランダム初期値への感度が低く、一貫して頑健。
Skewed– Gaussian モデルが初期値まで含め高精度。
91/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 95: 5.5 PDA の限界
33. Couceiro 2015 ／ 43. Tigges 2017 ／ 44. Basso 2024 ／ 47. Epstein 2014
①
解が一意に決まらない
基底関数の種類と個数が決着しておらず、初期値でも解が動く。
②
「第2の山＝反射波」とは限らない
数値モデルでは第2ピークの主因はインピーダンス不整合。
③
振幅側の成績が弱い
振幅比はすべての参照値と低相関。時間側でも ρ=0.45
当てはまりが良くなっても、その成分波が何かという帰属は保証されない。
92/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 96: 6. 提案
1. PPGの基礎
2. 波形への影響
3. 波形の定量化
4. 限界
5. PDA（波形分解）
6. 提案
6.1 esCCO の構造
6.2 誤差と血管抵抗の関係
6.3 提案：K の補正
6.4 期待される利点
6.5 限界と留意点
6.6–6.12 実現までの計画
93/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 97: 6.1 esCCO の推定構造
48. Sugo 2010 ／ 49. Yamada 2012
esCCO ＝ esSV × HR
esSV ＝ K ×（β − α・PWTT）
PWTT ＝ PEP ＋ VTT
・PEP：心臓側の時間
・VTT：血管側の時間
K ＝ 較正で決まる定数
・年齢・身長・体重 から
・または実測 CO で較正
94/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 98: 6.1 esCCO の推定構造
48. Sugo 2010 ／ 49. Yamada 2012
esCCO ＝ esSV × HR
esSV ＝ K ×（β − α・PWTT）
PWTT ＝ PEP ＋ VTT
・PEP：心臓側の時間
・VTT：血管側の時間
K ＝ 較正で決まる定数
・年齢・身長・体重 から
・または実測 CO で較正
95/118
Kに血管側の情報が入っていない。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 99: 6.1 後負荷で符号が反転
50. Sugo 2012 ／ 51. Nakamura 1983
PEP ＝ 延長
大動脈拡張期圧 ↑
VTT ＝ 短縮
PWV ↑ で速く伝わる
PWTT ＝ 不定
二つが打ち消し合う
真の SV は低下、esCCO は上昇（の可能性） ＝ 符号が逆。
96/118
後負荷が増大すると
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 100: 6.2 誤差と血管抵抗の関係
49. Yamada 2012 ／ 52. Biais 2015 ／ 53. Magliocca 2018
Yamada 2012
誤差 と SVR
r ＝ 0.37
（P<0.0001）
Magliocca 2018
バイアス と
SVR r ＝ 0.610
Ea r ＝ 0.692
Biais 2015
バイアス と SVR
r² ＝ 0.60
CO 変化は追えず
esCCOの誤差はランダムではなく、血管抵抗に関連する。
血管抵抗の情報でesCCOを補正できるのでは？
97/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 101: 6.2 精度の現在地
54. Tsutsui 2013 ／ 55. Critchley 1999
絶対値としての一致
・バイアス 約 1.6 L/min
・誤差率 約 47 %
・許容基準 ±30 %
変化のトレンド
・concordance 96.0 %
・向きは追える
・部分肝切除 31 例
誤差率をどれだけ許容基準に収められるか。
後負荷要因による調整が効くのではないか。
98/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 102: 6.3 提案 ― K を動的に補正
6. Millasseau 2002 ／ 11. Chowienczyk 1999
時間軸（既存）
PWTT → esSV
・心臓と血管が混在
形態軸（提案）
SI・RI → 血管の状態
・同じ波形から取得
・Skewed – Gaussian ２カーネル
K → K ( SI , RI )
波形の形（血管）で 波形の時間（PWTT）を較正。
99/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 103: 6.3 なぜ SI・RI か
6. Millasseau 2002 ／ 11. Chowienczyk 1999 ／ 56. Awad 2007
SI ＝ 身長 ÷ ΔT
・∝ PWV
・大血管スティフネス
・時間軸（位置）
RI ＝ P2 ÷ P1
・反射係数 Γ （＝振幅）に相当
・末梢トーヌス・SVR
・高さ軸（大きさ）
交絡している後負荷そのものを 2 軸で測る。
SVR ↑ → 反射 ↑ → RI ↑
100/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 104: 6.3 ΔT は PEP を含まない
50. Sugo 2012 ／ 57. Beutel 2021
PWTT
R 波
弁が開く
脈波が届く
PEP
VTT
心臓側
血管側
PWTTには心臓側の要素が含まれる。
PPG
P1
P2
ΔT
PPGのΔTは心臓側の基準点を使わない。
ΔT には心臓側の要素が含まれず、血管側によって変化する。
VTTの変化はΔTと関連があるはず。
101/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 105: 6.4 期待される利点
6. Millasseau 2002 ／ 11. Chowienczyk 1999 ／ 48. Sugo 2010
① 追加センサ 不要
PWTT と同じ SpO₂ 信号
追加コスト ゼロ
② AGC に強い
同一拍内の振幅比
絶対振幅に依存しない
③ 後負荷を直接測る
交絡変数そのもの
2 軸で分離できる
④ 個人内 Δ で追う
絶対較正が不要
加齢交絡に強い
既存モニタに後付けできる（信号は同一）
102/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 106: 6.5 限界 ― 指標の側
18. Md Lazim 2020 ／ 22. Lee 2011 ／ 58. Middleton 2011 ／ 59. Charlton 2022
① 時間スケール
安静時・半慢性で検証
術中の急性変化は未検証
② HR 交絡
RI は振幅比 → HR 依存
確立した補正式なし
③ SI の血圧依存
PWV 自体が伸展圧依存
硬さと血圧が不可分
④ 局所か全身か
指尖 PPG と SVR
r ＝ 0.54 ／ κ ＝ 0.33
SI・RI は「安静時の指標」として検証されてきた。
103/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 107: 6.5 限界 ― 信号と検証の側
23. Elgendi 2012 ／ 24. Takazawa 1998 ／ 57. Beutel 2021
① 波形が取れない
一峰性化・低灌流
P1・P2 が同定不能
② 帯域制限
モニタ側の前処理
P2 が消えれば不成立
③ 過学習
項を足せば当たる
交差検証が必須
まず「実波形で SI・RI が取れるか」。
麻酔中のデータが少ない ― 蓄積が要る。
104/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 108: 6.6 実現までの道筋
52. Biais 2015 ／ 55. Critchley 1999
準備
倫理申請・機器確認・解析基盤の整備。
3〜6 か月 患者登録なし
事前
公開データ 552 例 ＋ 実機 10 例
概念実証と、波形が取れるかの確認。
導出
60 例（登録 74 例）で補正式をつくる。
交差検証で過学習を除いてから凍結。
検証
50 例（登録 61 例）に凍結した式を適用。
誤差率が下がるかを事前登録した基準で判定。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案
105/118

## Slide 109: 6.7 まず公開データで試す
VitalDB（Seoul National University Hospital, 6,388 症例, オープンアクセス）
① 使うデータ
ソウル大の手術 6,388 例
無償・資格審査は不要
② 使える症例数
心拍出量＋500 Hz 脈波
＋心電図＋動脈圧 ＝ 552 例
③ 何をするか
PWTT を再現して推定式を組む
SI・RI を足して誤差を比べる
④ 判定
誤差が有意に減るか
減らなければこの時点で中止
患者を 1 人も登録せず、費用ゼロで段階 1・2 の答えが出る。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案
106/118

## Slide 110: 6.8 実機で波形が取れるか
① 出力
生の脈波を外部に出せるか
250 Hz 以上・500 Hz 推奨
② 利得
自動利得制御があると
振幅比 RI が壊れる
③ 品質
10 例で通過率を実測する
ICU の公開データでは 87% 棄却
④ 代替
研究用センサを別に併用
ただし装着部位差が交絡
ここが通らなければ提案は成立しない ― 最優先で確認する。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案
107/118

## Slide 111: 6.9 必要な症例数
55. Critchley 1999
導出
60 例（登録 74 例）
共変量 4 個 × 15 例 ＝ 被験者レベルの目安。
検証
50 例（登録 61 例）
誤差率 60→45% を検出力 80% で検出（必要 51 例）
下限
一致限界の精度から 45 例。
反復測定を増やしても被験者数は代替できない。
合計
解析 110 例 ／ 登録 135 例
信号品質による脱落 18% を見込む。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案
108/118

## Slide 112: 6.10 必要な機器と体制
① モニタ
esCCO 搭載ライフスコープ
生波形の外部出力オプション
② 記録
Vital Recorder 等の記録ソフト
日本光電製の出力ケーブル
③ 基準値
肺動脈カテーテル間欠熱希釈
または経肺熱希釈
④ 体制
臨床工学技士・統計家
データ管理担当
患者に接続された機器への外部接続は臨床工学技士の確認を必ず取る。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案
109/118

## Slide 113: 6.11 倫理と手続き
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（文科省・厚労省・経産省）
審査
倫理審査委員会の承認 ― 着手前に必須。
公開データのみを使う段階も該当性を照会する。
区分
介入研究か観察研究かを事前照会する。
臨床適応の症例を選べば観察研究として設計できる。
登録
jRCT または UMIN-CTR に事前登録。
解析計画も含めて登録し、事後変更を疑われないようにする。
開示
機器貸与を受けるなら COI を申告。
解析にメーカーが関与しないことを計画書に明記。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案
110/118

## Slide 114: 6.12 想定されるつまずき
信号
生脈波が低レートでしか出せない。
→ 研究用センサ併用に設計変更（部位差は交絡として明記）
場面
昇圧薬使用時ほど灌流が落ちて波形が悪化。
→ 最も補正が要る場面で取れない。耳朶・額を検討。
分解
2 カーネルでは P2 と P3 が分離しない。
→ 第 2 成分は両者の加重平均。3 カーネルを感度解析に
基準
熱希釈自体に 10〜20% の誤差がある。
→ 誤差率の下限を作る。3 回反復で精度を担保。
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案
111/118

## Slide 115: 6. 提案のまとめ
49. Yamada 2012 ／ 53. Magliocca 2018
① 説明できる誤差
SVR・Ea と相関
＝ 補正の余地
② 同じ波形から
SI ＝ スティフネス
RI ＝ トーヌス
③ 提案
K を SI・RI で補正
形で 時間 を較正
次の一歩 ― 実波形で SI・RI が取れるかの確認。
本提案は未検証の作業仮説であり、臨床使用を意図しない。
112/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 116: 6. 提案のまとめ
49. Yamada 2012 ／ 53. Magliocca 2018
① 説明できる誤差
SVR・Ea と相関
＝ 補正の余地
② 同じ波形から
SI ＝ スティフネス
RI ＝ トーヌス
PDAによる取得も目指す
③ 提案
K を SI・RI で補正
形で 時間 を較正
113/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 117: 参考文献
1. Allen J. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement. Physiol Meas 2007;28:R1–39.
2. Aoyagi T. Pulse oximetry: its invention, theory, and future. J Anesth 2003;17:259–66.
3. Chan ED, Chan MM, Chan MM. Pulse oximetry: understanding its basic principles facilitates appreciation of its limitations. Respir Med 2013;107:789–99.
4. Ahmed A, et al. Hemoglobin oxygen saturation discrepancy using various methods in patients with sickle cell vaso-occlusive painful crisis. Eur J Haematol 2005;74:309–14.
5. Politi MT, et al. The dicrotic notch analyzed by a numerical model. Comput Biol Med 2016;72:54–64.
6. Millasseau SC, et al. Determination of age-related increases in large artery stiffness by digital pulse contour analysis. Clin Sci (Lond) 2002;103:371–7.
7. Dawber TR, Thomas HE, McNamara PM. Characteristics of the dicrotic notch of the arterial pulse wave in coronary heart disease. Angiology 1973;24:244–55.
8. Cunningham JW, et al. Machine learning to understand genetic and clinical factors associated with the pulse waveform dicrotic notch. Circ Genom Precis Med 2023;16:e003676.
9. Fry A, et al. Comparison of sociodemographic and health-related characteristics of UK Biobank participants with those of the general population. Am J Epidemiol 2017;186:1026–34.
10. Alian AA, et al. Impact of central hypovolemia on photoplethysmographic waveform parameters in healthy volunteers. Part 1: time domain analysis. J Clin Monit Comput 2011;25:377–85.
11. Chowienczyk PJ, et al. Photoplethysmographic assessment of pulse wave reflection: blunted response to endothelium-dependent β2-adrenergic vasodilation in type II diabetes mellitus. J Am Coll Cardiol 1999;34:2007–14.
12. Millasseau SC, Kelly RP, Ritter JM, Chowienczyk PJ. The vascular impact of aging and vasoactive drugs: comparison of two digital volume pulse measurements. Am J Hypertens 2003;16:467–72.
13. Pagoulatou S, et al. The effect of left ventricular contractility on arterial hemodynamics: a model-based investigation. PLoS One 2021;16(8):e0255561.
14. Piccioli F, et al. The effect of cardiac properties on arterial pulse waves: an in-silico study. Int J Numer Method Biomed Eng 2022;38(12):e3658.
114/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 118: 参考文献（2）
15. Wilkinson IB, et al. The influence of heart rate on augmentation index and central arterial pressure in humans. J Physiol 2000;525:263–70.
16. Hashimoto J, et al. Pulse wave velocity and the second derivative of the finger photoplethysmogram in treated hypertensive patients. J Hypertens 2002;20:2415–22.
17. Charlton PH, et al. Modeling arterial pulse waves in healthy aging: a database for in silico evaluation of hemodynamics and pulse wave indexes. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2019;317:H1062–85.
18. Md Lazim MR, et al. Is heart rate a confounding factor for photoplethysmography markers? A systematic review. Int J Environ Res Public Health 2020;17:2591.
19. Murray WB, Foster PA. The peripheral pulse wave: information overlooked. J Clin Monit 1996;12:365–77.
20. Tusman G, et al. Photoplethysmographic characterization of vascular tone mediated changes in arterial pressure: an observational study. J Clin Monit Comput 2019;33:815–24.
21. Coutrot M, et al. Noninvasive continuous detection of arterial hypotension during induction of anaesthesia using a photoplethysmographic signal: proof of concept. Br J Anaesth 2019;122:605–12.
22. Lee QY, et al. Multivariate classification of systemic vascular resistance using photoplethysmography. Physiol Meas 2011;32:1117–32.
23. Elgendi M. On the analysis of fingertip photoplethysmogram signals. Curr Cardiol Rev 2012;8:14–25.
24. Takazawa K, et al. Assessment of vasoactive agents and vascular aging by the second derivative of the photoplethysmogram waveform. Hypertension 1998;32:365–70.
25. Bortolotto LA, et al. Assessment of vascular aging and atherosclerosis in hypertensive subjects: second derivative of photoplethysmogram versus pulse wave velocity. Am J Hypertens 2000;13:165–71.
26. Otsuka T, et al. Utility of second derivative of the finger photoplethysmogram for the estimation of the risk of coronary heart disease in the general population. Circ J 2006;70:304–10.
27. Tabara Y, et al. Usefulness of the second derivative of the finger photoplethysmogram for assessment of end-organ damage: the J-SHIPP study. Hypertens Res 2016;39:552–6.
28. von Wowern E, Östling G, Nilsson PM, Olofsson P. Digital photoplethysmography for assessment of arterial stiffness: repeatability and comparison with applanation tonometry. PLoS One 2015;10(8):e0135659.
115/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 119: 参考文献（3）
29. Elgendi M, et al. Detection of a and b waves in the acceleration photoplethysmogram. Biomed Eng Online 2014;13:139.
30. Kohjitani A, et al. Responses of the second derivative of the finger photoplethysmogram indices and hemodynamic parameters to anesthesia induction. Hypertens Res 2012;35:53–60.
31. Joachim J, et al. Real-time estimation of mean arterial blood pressure based on photoplethysmography dicrotic notch and perfusion index: a pilot study. J Clin Monit Comput 2021;35:395–404.
32. Padilla JM, et al. Pulse wave velocity and digital volume pulse as indirect estimators of blood pressure: pilot study on healthy volunteers. Cardiovasc Eng 2009;9:104–12.
33. Couceiro R, et al. Assessment of cardiovascular function from multi-Gaussian fitting of a finger photoplethysmogram. Physiol Meas 2015;36:1801–25.
34. Wu HT, et al. Novel application of parameters in waveform contour analysis for assessing arterial stiffness in aged and atherosclerotic subjects. Atherosclerosis 2010;213:173–7.
35. Pal R, et al. An algorithm to detect dicrotic notch in arterial blood pressure and photoplethysmography waveforms using the iterative envelope mean method. Comput Methods Programs Biomed 2024;254:108283.
36. Fleischhauer V, et al. Pulse decomposition analysis in photoplethysmography imaging. Physiol Meas 2020;41:095009.
37. Attivissimo F, et al. Photoplethysmography signal wavelet enhancement and novel features selection for non-invasive cuff-less blood pressure monitoring. Sensors 2023;23:2321.
38. Domínguez-Hernández S, Páez G, Padilla M. Harmonic-selective Gaussian filtering for morphology and timing preservation in PPG signals. Sensors 2026;26:3710.
39. Shin H, Noh G, Choi BM. Photoplethysmogram based vascular aging assessment using the deep convolutional neural network. Sci Rep 2022;12:11377.
40. Vargas JM, et al. Assessment of pulse wave velocity through weighted visibility graph metrics from photoplethysmographic signals. Sci Rep 2025;15:31128.
41. Rubins U. Finger and ear photoplethysmogram waveform analysis by fitting with Gaussians. Med Biol Eng Comput 2008;46:1271–6.
42. Goswami D, et al. A new two-pulse synthesis model for digital volume pulse signal analysis. Cardiovasc Eng 2010;10:109–17.
116/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 120: 参考文献（4）
43. Tigges T, et al. Model selection for the pulse decomposition analysis of fingertip photoplethysmograms. Annu Int Conf IEEE EMBC 2017;2017:4014–7.
44. Basso G, et al. A skewed-Gaussian model for pulse decomposition analysis of photoplethysmography signals. Physiol Meas 2024;45(11):125005.
45. Couceiro R, et al. Multi-Gaussian fitting for the assessment of left ventricular ejection time from the photoplethysmogram. Annu Int Conf IEEE EMBC 2012;2012:3951–4.
46. Baruch MC, et al. Validation of the pulse decomposition analysis algorithm using central arterial blood pressure. Biomed Eng Online 2014;13:96.
47. Epstein S, et al. Numerical assessment of the stiffness index. Annu Int Conf IEEE EMBC 2014;2014:1969–72.
48. Sugo Y, Ukawa T, Takeda S, et al. A novel continuous cardiac output monitor based on pulse wave transit time. Annu Int Conf IEEE EMBC 2010:2853–6.
49. Yamada T, Tsutsui M, Sugo Y, et al. Multicenter study verifying a method of noninvasive continuous cardiac output measurement using pulse wave transit time. Anesth Analg 2012;115:82–7.
50. Sugo Y, Sakai T, Terao M, et al. The comparison of a novel continuous cardiac output monitor based on pulse wave transit time and echo Doppler during exercise. Annu Int Conf IEEE EMBC 2012:236–9.
51. Nakamura Y, Wiegner AW, Gaasch WH. Systolic time intervals: assessment by isolated cardiac muscle studies. J Am Coll Cardiol 1983;2:973–8.
52. Biais M, Berthezène R, Petit L, Cottenceau V, Sztark F. Ability of esCCO to track changes in cardiac output. Br J Anaesth 2015;115:403–10.
53. Magliocca A, Rezoagli E, Anderson TA, et al. Cardiac output measurements based on the pulse wave transit time and thoracic impedance exhibit limited agreement with thermodilution method during orthotopic liver transplantation. Anesth Analg 2018;126:85–92.
54. Tsutsui M, Araki Y, Masui K, et al. Pulse wave transit time measurements of cardiac output in patients undergoing partial hepatectomy. Anesth Analg 2013;117:1307–12.
55. Critchley LA, Critchley JA. A meta-analysis of studies using bias and precision statistics to compare cardiac output measurement techniques. J Clin Monit Comput 1999;15:85–91.
56. Awad AA, Haddadin AS, Tantawy H, et al. The relationship between the photoplethysmographic waveform and systemic vascular resistance. J Clin Monit Comput 2007;21:365–72.
117/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案

## Slide 121: 参考文献（5）
57. Beutel F, Van Hoof C, Rottenberg X, Reesink K, Hermeling E. Pulse arrival time segmentation into cardiac and vascular intervals: implications for pulse wave velocity and blood pressure estimation. IEEE Trans Biomed Eng 2021;68:2810–20.
58. Middleton PM, Chan GS, Steel E, et al. Fingertip photoplethysmographic waveform variability and systemic vascular resistance in intensive care unit patients. Med Biol Eng Comput 2011;49:859–66.
59. Charlton PH, Kyriacou PA, Mant J, et al. Wearable photoplethysmography for cardiovascular monitoring. Proc IEEE 2022;110:355–81.
118/118
1
基礎
2
影響
3
定量化
4
限界
5
PDA
6
提案