波形データ抽出の仕様（業者さま向け）

2026-09-08　長崎県五島中央病院麻酔科　川副靖晃

研究名　光電容積脈波の波形解析による血管指標と脈波伝播時間法の心拍出量推定に関する研究

対象症例の選定と件数は別紙「大学ご担当者さま向け」に記載しています。

本紙は抽出の技術仕様です。§5 の回答欄のご記入を、波形の抽出より先にお願いいたします。

モニタは日本光電製と伺っています。参考として挙げている VitalDB のチャネル名は、

モニタのアナログ出力を専用のA/D変換器で全チャネル 500 Hz 標本化したものです。

モニタのネットワーク出力から抽出する場合、標本化周波数が異なる可能性がありますので、

§5-1 と §5-2 を先にご確認ください。

1. 抽出する波形

| # | 信号 | 標本化周波数 | 参考（VitalDB のチャネル名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心電図（II誘導、R波が明瞭な誘導） | 500 Hz 以上 | `SNUADC/ECG_II` |
| 2 | 光電容積脈波（SpO₂プローブ） | 500 Hz 以上 | `SNUADC/PLETH` |
| 3 | 観血的動脈圧（橈骨動脈） | 500 Hz 以上 | `SNUADC/ART` |

心拍数・平均血圧・脈拍数などの算出値は不要です。上記3チャネルから当方で計算します。

波形の取り扱い

| # | 要件 |
| --- | --- |
| 1-1 | 無圧縮・無間引き。表示のためのダウンサンプル、スパイク除去、平滑化を行わないこと |
| 1-2 | 欠測は NaN または欠測フラグで残すこと。ゼロ埋め・前値保持・内挿を行わないこと |
| 1-3 | 麻酔導入前（可能なら入室時）から抜管まで連続。区間の切り出しは不可 |
| 1-4 | 3チャネルが同一の時間軸にあること。ずれがある場合は §5 の 5-6 で開示すること |
| 1-5 | 光電容積脈波が心電図と同じ標本化周波数であること。ベッドサイドモニタでは、心電図と脈波で出力レートが異なる構成が少なくありません。同じにできない場合は §5-2 に実際の値をご記入ください |

2. 抽出する数値データ

| # | 項目 | 間隔 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 心拍出量の時系列 | 1秒〜1分のいずれでも可 |
| 2-2 | 心拍出量の測定装置名 | 症例ごとに1つ。必須 |
| 2-3 | ボーラス熱希釈による心拍出量の実施時刻と測定値（肺動脈カテーテル留置例） | 実施時刻と測定値のペア。B群で最も重要な項目です（下記の注を参照） |
| 2-3a | 連続心拍出量（CCO）の時系列（同上） | 装置の更新周期のまま。あれば。無くても解析は成立します |
| 2-3b | 中心静脈圧の時系列（同上） | 1秒〜1分。全身血管抵抗の算出に用いる |
| 2-3c | 装置が算出した全身血管抵抗（SVR）がある場合はその値と、算出式および用いた心拍出量の由来 | 症例ごと |
| 2-4 | esCCO の出力 | 装置の更新周期のまま。必須（日本光電製モニタの機能のため、対象症例では取得できる想定） |
| 2-5 | モニタが算出している PWTT の値 | 同上。当方の計算と照合するため。取得できる場合は必須 |
| 2-6 | esCCO の較正の記録 ― 較正の実施時刻、外部の心拍出量で較正した場合はその値、較正モード | 症例ごと |
| 2-7 | モニタに入力された年齢・性別・身長・体重 | 症例ごと。実際の値ではなく入力値 |

3. 患者背景とイベント（別ファイル、CSV または Excel）

必須

・1行1症例: 年齢／性別／身長／体重／症例の通し番号

・1行1イベント: 血管作動薬の投与時刻と用量（フェニレフリン、エフェドリン、

ノルアドレナリン、ニカルジピン、ニトログリセリンなど）。時刻は秒単位。

麻酔記録が5分刻みに丸められている場合はその旨を明記し、可能であれば

シリンジポンプの動作記録（開始・流量変更・停止の時刻と流量）をご提供ください

・1行1イベント: 麻酔導入・気管挿管・執刀・閉創・抜管の時刻、体位変換の時刻

任意（既存記録から取り出せる場合のみ）

SpO₂プローブの装着部位と左右／動脈ラインの留置部位と左右／

術前 baPWV または CAVI と測定日。

4. 出力形式

| # | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 4-1 | 波形の形式 | Vital Recorder の `.vital`、EDF、WFDB、CSV のいずれか。独自形式の場合は仕様書を添付してください |
| 4-2 | 時刻の表現 | UNIX時刻または ISO 8601 でミリ秒まで。タイムゾーンを明記 |
| 4-3 | 時間軸の共有 | 波形・数値データ・イベントが同一の基準時刻を持つこと。別ファイルでも可 |
| 4-4 | 背景・イベント | CSV または Excel。文字コードは UTF-8 |
| 4-5 | 匿名化 | 症例識別子は通し番号のみ。氏名・カルテ番号・生年月日・手術日・施設内担当者名を含めないこと。対応表は貴学（依頼元）で保持 |
| 4-6 | 受け渡し | 暗号化した媒体または認証つきストレージ |
| 4-7 | 概算容量 | 3チャネル×500 Hz×4時間 ≒ 1症例あたり約200 MB（倍精度・無圧縮）。圧縮形式で可 |

5. 信号処理の仕様（**最重要。波形の抽出より先にご回答ください**）

本研究は光電容積脈波の振幅から作る指標を扱います。モニタ側で自動利得制御が

かかっていると、振幅の情報は解析に到達する前に失われますが、**失われたこと自体は

波形からは判別できません。**そのため、下記の仕様が不明なままでは当該解析が

原理的に成立しません。

非開示の項目は「非開示」とご記入ください。それで十分です。

推定値や「おそらく」のご回答は解析に用いることができないため、不要です。

| # | 確認事項 | ご回答欄 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 抽出の経路はどれですか（①モニタのネットワーク出力 ②アナログ出力＋A/D変換器 ③モニタ内部のログ ④その他） |  |
| 5-2 | その経路での心電図と光電容積脈波それぞれの実効標本化周波数（内部で間引いていないかを含む）。500 Hz を確保できますか |  |
| 5-3 | 光電容積脈波チャネルは表示用の波形ですか、生波形ですか |  |
| 5-4 | かかっているフィルタの種類・次数・遮断周波数（高域・低域とも） |  |
| 5-5 | 自動利得制御（AGC）または振幅の正規化はありますか。ある場合、その時定数と単位（拍ごと／固定時間窓／記録全体） |  |
| 5-6 | 心電図と光電容積脈波の相対遅延はありますか。ある場合、その値と、固定か可変か |  |
| 5-7 | 欠測・アーチファクト区間の扱い（NaN／前値保持／内挿／その他） |  |
| 5-8 | モニタの機種名とソフトウェア版数、SpO₂モジュールの型番 |  |
| 5-9 | 対象期間内に機種・ソフトウェア版数の変更がありましたか（あればその時期） |  |
| 5-10 | esCCO の更新周期と平滑化の窓 |  |
| 5-11 | モニタが算出する PWTT を数値として出力できますか。できる場合、その定義（起点と終点）と更新周期 |  |
| 5-14 | 連続心拍出量（CCO）の平均化の時定数（何分ぶんを平均して1つの値を出しているか） |  |

2-3 についての注（なぜボーラス熱希釈の時刻が要るか）

本研究は 60 秒ごとに指標を計算し、その症例内の変化を心拍出量・血管抵抗の変化と突き合わせます。

公開データベース（VitalDB）の肺動脈カテーテル症例で確かめたところ、**連続心拍出量は数分の

移動平均であるため 60 秒の区間ではほとんど動かず、そこから算出した全身血管抵抗が平均血圧の

ほぼ定数倍になってしまいました**（両者の相対変化の症例内順位相関が +0.79）。これでは

「熱希釈由来」と名がついていても、動脈圧波形と独立した血管抵抗になっていません。

ボーラス熱希釈の時刻に合わせて解析すれば、その時点の心拍出量は完全に独立です。

1症例あたり3〜5点でも、独立性のほうが点数より重要です。5-14 を伺いたいのも同じ理由です。

可能であればご検討いただきたいこと

| # | 内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 5-12 | 自動利得制御を切った、または利得を固定した記録を1例でも取得できないか | 同一患者で通常記録と比較すれば、5-5 の影響を直接測定できます |
| 5-13 | 心電図入力と SpO₂ 入力に同時に既知の信号を入れた記録を1回だけ取得できないか | 5-6 が非開示でも、チャネル間の遅延が実測値として確定します |

500 Hz が確保できない場合

ネットワーク出力の標本化周波数が低い場合（100 Hz 程度など）、次の順でご検討ください。

1．モニタのアナログ出力に A/D 変換器を入れる。VitalDB と同じ構成になり、

3チャネルとも 500 Hz・同一時間軸で取得できます。研究用に数台あれば足ります。

2．Vital Recorder 等の波形記録ソフトで取得できないか確認する。複数ベンダのベッドサイド

モニタに対応していますが、日本光電製で実際に何チャネルを何 Hz で取得できるかは、

実機での確認が要ります。

3．低い標本化周波数のまま進める。この場合、脈波の立ち上がり時刻の分解能が

標本化間隔（100 Hz なら 10 ms）に制限されます。本研究が扱う変動は数十 ms の

範囲であるため、解析の精度が落ちることを承知のうえで進める判断になります。

その場合も、実際の標本化周波数を 5-2 にご記入ください。

6. 納品の段取り

1．§5 の回答を先にご送付ください。

2．次に 10例をお出しください。形式・標本化周波数・時刻の整合・欠測の扱いを当方で確認します。

3．確認後、残りをお願いいたします。

7. あわせてご教示いただきたいこと

| # | 項目 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 7-1 | 1症例あたりの抽出所要時間と費用の目安 | 本研究はパイロットであり、結果が良好であれば規模の拡大を検討します |
| 7-2 | 条件（3チャネル＋心拍出量＋動脈ライン）をすべて満たす症例が、対象期間の母集団の何%か | 同上 |