大学の実データ取得依頼（簡易版）

作成: 2026-09-08　作成者: 川副靖晃（長崎県五島中央病院麻酔科）

既存の解析パイプラインがそのまま動く最小構成である。**波形3チャネル、参照心拍出量、

患者背景4項目、信号処理の仕様**の4つだけを求める。

（規模を広げる場合の全項目版は `data_request_university_v2.md` に残してある。

まずはこの簡易版で回し、結果を見てから判断する。）

1. 波形（500 Hz、無圧縮・無間引き・連続）

| # | 信号 | 参考：VitalDB での該当チャネル |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心電図（II誘導） | `SNUADC/ECG_II` |
| 2 | 光電容積脈波（SpO₂プローブ） | `SNUADC/PLETH` |
| 3 | 観血的動脈圧（橈骨動脈） | `SNUADC/ART` |

・心拍数と平均血圧は依頼しない。この3チャネルから計算する。

・麻酔導入前から抜管まで連続。区間を切り出したものは不可。

・欠測はNaNまたは欠測フラグで残す（ゼロ埋め・前値保持・内挿をしない）。

・3チャネルが同一の時間軸にあること。ずれている場合は §3 で開示すること。

2. 参照心拍出量

| # | 項目 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 心拍出量の時系列 | 間隔は1秒〜1分のいずれでもよい |
| 5 | その装置名 | 必須。熱希釈（肺動脈カテーテル）か、動脈圧波形由来（FloTrac／EV1000等）かで解釈が変わる |
| 6 | esCCO の出力（表示している症例があれば） | 同じ抽出で取れるはず。あれば実機と直接比較できる |

3. 信号処理の仕様（費用がかからない。**波形より先に取る**）

光電容積脈波の振幅から作る指標（反射係数 RI）を扱うため、利得の扱いが不明だと

その解析が原理的に成立しない。しかも情報が失われたことは波形からは分からない。

| # | 開示を求める項目 |
| --- | --- |
| 7 | 光電容積脈波チャネルは表示用か、生波形か |
| 8 | フィルタの種類・次数・遮断周波数（高域・低域とも） |
| 9 | 自動利得制御の有無。あれば時定数と正規化の単位（拍ごと／固定時間窓／記録全体） |
| 10 | 心電図と光電容積脈波の相対遅延。値、固定か可変か |
| 11 | モニタの機種名・ソフトウェア版数、SpO₂モジュールの型番 |

非開示の項目は「非開示」と書いていただければ十分。推定値や「おそらく」の回答は

解析に使えないため不要。

4. 患者背景（1行1症例）

| # | 項目 | 何に使うか |
| --- | --- | --- |
| 12 | 年齢 | 指標が血管情報を保持しているかの確認（加齢との関連）。較正定数の入力 |
| 13 | 性別 | 較正定数の入力 |
| 14 | 身長 | スティフネス指標 SI ＝ 身長／ΔT の算出。較正定数の入力 |
| 15 | 体重 | 較正定数の入力 |

5. 対象と量

・成人（20歳以上）、全身麻酔、動脈ライン留置あり、記録60分以上。

・心房細動など R-R 間隔が不整な症例は除く。

・50〜100例。まず10例で形式と品質を確認してから残りを出していただけると、

やり直しが減る。

・概算容量：3チャネル×500 Hz×4時間 ≒ 1症例あたり約200 MB（無圧縮）。圧縮形式で可。

6. 形式・匿名化

・波形：Vital Recorder の `.vital`、EDF、WFDB、CSV のいずれか。独自形式なら仕様書を添付。

・時刻：UNIX時刻またはISO 8601でミリ秒まで。波形・心拍出量・背景で基準時刻を共有する。

・連結可能匿名化。対応表は大学側で保持する。氏名・カルテ番号・生年月日・手術日は削除

（年齢と相対日数のみ）。

・受け渡しは暗号化した媒体または大学の認証つきストレージ。個人の電子メールは用いない。

7. 一緒に取れるなら（任意。いずれも既存の記録から1列ずつ）

| 項目 | なぜ挙げるか |
| --- | --- |
| SpO₂プローブの装着部位と左右、動脈ラインの留置部位と左右 | 脈波の計時に直接効く。無いと、末梢側の計時がおかしかったときに装着由来か生理由来かを切り分けられない |
| 術前の baPWV／CAVI（測定日つき） | 生理機能検査に既にあれば流用できる。指標が本当に血管の硬さを追うかを直接問える唯一の項目 |
| 血管作動薬（フェニレフリン等）の投与時刻と用量 | 血管の状態が動いた瞬間の前後で指標を比べられる。麻酔記録から取れる |

8. この構成で言えること・言えないこと

言えること　症例内の脈波伝播時間の変動が、同時に測った成分波分解の指標でどれだけ

説明されるか。較正定数をこれらの指標で補正したとき、参照心拍出量に対する精度が変わるか。

指標が加齢と期待どおりの関連を示すか。**これらは公開データベースでの解析と同じ形で行え、

第2のコホートでの検証にあたる。**

言えないこと　指標が実際の動脈スティフネスや血管抵抗を追うかどうか。この構成には

血管の量の実測値が入っていないためである。§7 の baPWV／CAVI が取れれば、ここまで言える。